VS200全玻片扫描系统，采用高速电动载物台，配置6片上样适配器或高通量自动上样（210 片），高分辨率双相机，专利的阴影校正算法，能够快速实现大组织切片样品的图像扫描、拼接，适 合HE、Masson、免疫组化、免疫荧光等多种染色样品的高分辨率大视野全景成像。

### 一、Home 扫描流程主页

8

1

2

9

3

4

5

6

7

Single Scan单张扫描

- Batch  Scan批量扫描

- Last Scanned Images打 开最近扫描的图

4.   最近保存的文件夹

5.   装载/卸载载玻片

6.   标准玻片校准流程

7.   切换物镜清理

8.   切换到图像浏览界面

9.   退出软件

### 二、简要图像扫描流程

•   装载/卸载样品

  - 点击Exchange Trays

2.    装载载玻片，选择对应型号的托盘，注意标签的朝向，

盖玻片朝上，载玻片靠右放置平整，盖玻片朝上（图1）	图 1

3.   将托盘水平推入样品台，机身指示灯亮，点击软件确认

•   明场专家单张扫描模式

1.    在扫描主页选择单张扫描（图3）	图 2

| 3-2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3-3 |  |
| 3-1 |  |  |

2.   进入扫描设置界面

3. 如图3，左侧3-1为载玻片识别区，3-2为观察 方式选择，3-3为扫描项目选择

4. 点击任意载玻片 ， 如 2 号载玻片 ， 选择 Brightfield后，必须注意一定要点击一次任意 一个scan  project，右下角Edit  Scan  Setting，

进入编辑界面。	图3

注意：  Overview mode中，Quick快速扫描模式，无法自定义扫描区域、自定义聚焦点，全靠自动识别，适合HE等染色

颜色深，玻片清洁的样品； Expert 为专家扫描模式，自动识别样品区域后可人为确认并修改，适合所有样品。

5.     右侧Overview工具栏，选择Expert，设置标签扫描、预览

区域大小（图4）

6. Naming and Saving 工具栏，Multi-layer Image保存多个扫 描区域于同一文件，Single layer Images保存单个视野独立 文件（图5）。 修改文件夹路径；如需修改图像名称，进 入Slide Properties工具栏，双击Slide Name 后空白处进行 名称输入。点击最下面Start Scan获取预览图。

图 4

图 5

7.    系统自动识别染色区域，生成绿色扫描框。右侧Detail  工

具栏，设置扫描倍数和Z轴模式（图6）

图 6

未识别区域的处

理，扫描或设置 聚焦点

合并样品为一张

大图或单个进行 识别扫描

扩大扫描区域边

缘

图 7

8、调整扫描区域调整，双击预览图或者点击Scan Areas进行

扫描区域设置（图7）

图8 Scan Area菜单栏： 快速设置扫描区域大小、形状；具体 参数解释如右图中描述，Including In scan建议勾选（否则浅色 样品容易出现样品无法识别的提示或者漏扫）。

图8

9.    Focus Map设置聚焦模式、聚焦点密度，图像上点击增删聚焦点（图7、图9）

10. 设置完成，右下角下一步，手动调焦（Ctrl+滚轮）或自动对焦进行扫描

11. 完成扫描，可以继续Add Scan或结束，如果后期还有类似扫描需求，Save Scan Project，保存扫描 流程（图10）

图9	图10

和

◆	荧光专家扫描模式

1. 选择荧光专家模式，流程与明场类似，选择Fluorescence

相应的Project（图11）

2. 预览图设置可以选择明场预览，也可选择荧光预览（图12）	图11

添加通道

删除通道 对焦通道

图12

3.    细节放大菜单栏，设置放大倍数，Z轴模式，通道选择

4. Manual Exposure，start live预览图像，点击左侧载物 台导航，移动样品区，结合调节显示窗口，分别进行每个 通道曝光时间的确定（图13)

5. 双击预览图或Scan Areas进行扫描区域设置，Focus Map设置聚焦点

6.    如手动聚焦 则点击右下角开始聚焦，进行手动聚焦

（Ctrl+鼠标滚轮），聚焦通道为第一个通道

图 13

7.   完成扫描可继续Add Scan或结束，后期有类似扫描需求，Save Scan Project，保存扫描流程。

◆	批量扫描

1、注意：分为quick和expert两种模式，且支持不同载玻片荧光、明场混合扫描

• Quick模式，根据所选的载玻片(1、2、3号…)，按照1号扫描预览图、细节放大图，再到2号预览 图、细节放大图的顺序依次扫描，且一旦扫描开始，无法手动设定扫描区域、修改聚焦点位置。

• Expert模式，根据所选的载玻片（1、2、3号…）,第一步完成所有载玻片的预览图扫描，完成后， 第二步，可手动设置每张载玻片的细节扫描区域的大小，聚焦点的位置，以及荧光的相关参数， 根据手动确认结果，进行细节精细扫描。

2、批量扫描全程自动对焦，不允许手动对焦

3、定义需扫描的载玻片，如图

选择slide

复制参数 应用同

一参数

独立设 置参数

3-1、定义 define batch content，CTRL+点击，多选，右下角确认

3-2、应用同一参数，该按钮选中，状态，则所有玻片参数设置成一样。

3-3、独立设置参数，该状态选中，则只设定单一玻片参数 3-4、Transfer Setting，复制某个载玻片参数到其他

3-5、建议在Overview步骤，设置好相关参数，如物镜、Z模式、对于荧光扫描，建议用单张玻片，单 片扫描的模式摸索荧光通道和曝光时间参数，保存扫描项目，再进入批量扫描调用扫描项目

4、后续扫描区域、对焦点的设置方式，如单片模式，参考前两页内容

### 三、图像批量转换与导出图层

•   批量导出、转换图像格式

VS200-ASW

VS200-DESKTOP + VS-convert插件

1、添加、移除图像

2、导出保存路径

3、文件格式、压缩

4、合并成彩色图像

5、选择要导出的层

6、像素合并、压缩

7、拆分通道（与4无法同时使用）、拆分Z

虚拟载玻片图像一般尺寸很大， 建议裁剪后、压缩导出，或存 储为原始VSI格式或JPEG格式， 否则易出现图像过大、无法保 存、打开等情况

后期分析建议直接打开原始

VSI格式

如Fiji等软件

1

2

3

4

5

6

7

注：导出TIF格式图像像素较大，Windows查看器无法打开，一般超过30000*30000的图即无法打开，建议导出

Jpeg格式或者作像素合并2X2binning.

### 四、VS200图像文件离线浏览与存储指南

说明：

1、VS200原文件后缀为vsi,且有一个与其同名（前后各下划线）的文件夹，拷贝、剪切， 请同时移动，且名称要对应，如改名请同时修改vsi文件和文件夹，注意下划线，如图。

2、VS200-ASW为图像采集软件，包含少量分析处理功能，VS200-Desktop软件为专用分析 软件，OlyVIA软件为离线图像浏览软件，支持Olympus所有系统的原始图像，软件浏览图 像视图界面三个软件基本一致，以下皆可参考。

常用操作：

1、文件打开

1.1 File-open，或直接拖入软件浏览窗更快捷方便，支持Olympus所有原始格式图 像，以及Tiff\jpg\png

1.2 File-recent files，可以快速打开历史文件

2、窗口布局以及功能窗口

2.1 View-Tool window  可以找到并打开所有功能窗口，View-ToolBars 工具条类似

2.2 右上角Layout 能够自定义保存、调用、一键还原窗口布局和排列形式

## 3、图像缩放、移动、导航

3.1 鼠标停留在图像上，或image navigator窗口，滚轮缩放，或选择放大倍数

3.2 图像移动，view-toolbars-toolbox,打开toolbox工具条，选中“手掌”图标

4、图像裁剪(用于vsi原始格式或无压缩Tiff的保存，后期分析和细节展示)

4.1 Toolbox工具条，裁剪-裁剪到新图像，左击框选目标视野，右击确认

4.2 Crop view to new image, 当前视图裁剪为新图像

# Olympus SLIDEVIEW VS200 用户操作手册

### 五、仪器操作注意事项

1.   硬件开机后再开软件，关机时，先处理好样品，关软件后，再关硬件

2.   样品需保持干燥、洁净，选择标准厚度载玻片和盖玻片，平稳放置在托盘上，否则易损坏物镜

3.   托盘为精密装置，请平稳安置于台面上进行上样等操作，如有撞击或摔落，极易损坏

4.   荧光扫描注意控制曝光时间，请手动设置，否则荧光样品易淬灭

5.   扫描时注意保持台面平稳，勿碰撞台面

6.   定期清洁物镜

7.   需要备份数据时，请使用已格式化的空U盘或移动硬盘，防止电脑中毒.